Наручилац:Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број 25/2020

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„Партија 4 – Деминерализатор

Наручиоц је навео у тех.спецификацији за партију 4

1- Kapacitet produkcije čiste vode je 55-63 L/h - RO membrane CSM ili odgovarajući -100 (4 kom)

2- Booster pumpe 24V

3-Elektromagnetni ventil

4-Ventil visokog pritiska

5 -Ventil niskog pritiska

6- 3 kućišta filtera za uloške dužine 20 inča sa mehaničkim predfilterom 5 mic

7- Predfilterom sa aktivnim ugljem (2 kom.)

8 - Rezervoar 80L

9- Slavina za istakanje

10-regulator pritiska

11-Zapremina kolone 21 L

12-Zapremina mase 17 L

13-Oznaka kolone 7 x 35

14-Konduktometar ( za praćenje kvaliteta izlazne vode), meri od 0.00 – 20.00 mikrosimensa 15-Omekšivač autotrol 255760 ili odgovarajući

16-Isporučuje se sa potrošnim svim materijalom potrebnim za nesmetano funkcionisanje aparata tokom godinu dana od dana puštanja u rad

Обележили смо тачке ради лакше комуникације.

-Тачка 1 –да ли је могуће понудити мембране мањи број мембрана али да подржавају тражени капацитет мин 55лит/х које су новијег и технички напредније од тражених

-Тачка 6 и 7 да ли наручилац мисли укупно на 3 кућишта од тога 2 активни угаљ и 1ком предфилтер 5миц сви од 20инча

-Тачка 8 резервоар отвореног или затвореног (са мембраном)типа-експазиона посуда

-Тачка 11,12,13 се односе на микс бед боцу са пуњењем или на карактеристике омекшивача

-Тачка 14 Кондуктометар

-Наручилац није навео која је горња максимална вредност коју он потражује проводности воде

-Тачка 14 да ли наручилац захтева да кондуктометар буде у целини са апаратом или да буде само бачен на осмозу(извините на изразу) јер смо виђали такве позиције кондуктометра.Узимајући у обзир да је напајање кондуктометром 220V предлажемо наручиоцу Да услов гласи Кондуктометар мора бити интегрисан са кућиштем апарата доказ слика Реверзне осмозе

-Тачка 15 и 16 Да ли у цену треба урачунати и таблетирану со и ко преузима сипање таблетиране соли

-Колика је потреба Наручиоца за прерађеном водом,како би могли да направимо исправну понуду.Немогуће је направити исправну понуду без тачно наведених потребних карактеристика

-Предлажемо наручиоцу да тражи доказ каталог где су обележене тражене ставке“

Одговор наручиоца:

-Тачка 1: Може

-Тачка 6 и 7: Да

-Тачка 8: Затворени тип

-Тачка 11,12,13: на микс бед боцу са пуњењем

-Тачка 14:      - горња максимална вредност  је до 2 микросименса

-може, али не мора бити интегрисан са кућиштем

-Тачка 15 и 16: У обрасцу структуре понуђене цене за партију четири је наведено: „У цену улази  и инсталација као и замена филтера, мембрана, mixbed масе и другог потрошног материјала потребног за несметано функционисање током годину дана од дана пуштања апарата у рад који испоручује и  сервисира изабрани понуђач“

-Дневна потреба Наручиоца за чистом водом је око 55-60 литара

-Католог је већ захтеван – погледати Упутство понуђачима како да сачине понуду- Обавезна садржина понуде.

Такође, овим путем наручилац врши измену, односно појашњење за партију број 1 - Интраорални дигитални рендген за снимање зуба.

За ставку „Термални штампач“ није потребно достављати Ауторизационо писмо  или  потврду произвођача о овлашћеном сервису као ни сертификат односно потврду о обучености за минимум једног сервисера а како је наведено у „Додатним условима“ – на стани 26 од 33 конкурсне документације.

Наведене измене се сматрају саставним делом првобитно објављене конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

„Куповина медицинске опреме“,

редни број набавке 25/2020