Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављен захтев за изменом конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку "Санитетски и медицински материјал“, редни број набавке 29/2015.
Заинтересовани понуђач  је поставио следеће питање :
„Poštovani,

Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije "Санитетски и медицински материјал, редни број набавке 29/2015" objavljen na Portalu javnih nabavki 22.09.2015 postavili bi smo Vam sledece pitanje:

U odgovoru od 12.10.2015 na sledeće pitanje 
„Na stranici 9 konkursne dokumentacije, u minimalnim zahtevanim tehničkim karakteristikama štampača se navodi Komunikacioni protokol: PostScript i DICOM. 
Da li zahtevana tehnička karakteristika može da se izmeni tako da glasi Komunikacioni protokol: DICOM i/ili drugi, s obzirom na to da je korišćenje 
DICOM protokola sasvim dovoljno kada je reč o štampanju na medicinski film kao i na medicinski kolor i grayscale papir kao i s obzirom na to da na domaćem 
tržištu postoji samo jedan ponuđač čiji štampač može da koristi PostScript protokol, čime se ograničava konkurencija?“ 

navodite da izmena nije prihvatljiva zbog planiranog priključivanja više modaliteta na štampač. S obzirom na to da i na štampač koji kao komunikacioni protokol koristi samo 
DICOM može da se poveže veći broj modaliteta smatramo da morate prihvatiti izmenu zahteva Komunikacioni protokol: PostScript i DICOM u zahtev Komunikacioni protokol: 
DICOM. 
U suprotnom smatraćemo da je i samo DICOM protokol dovoljan za ispunjavanje tražene funkcionalnosti tj priključivanje više modaliteta. 
Kao dokaz da na štampač koji nudimo, koji radi samo pod DICOM protokolom, može da se priključi više modaliteta u prilogu Vam dostavljamo obeleženu brošuru 
(stranica 6 - žuta boja -  prevod DryView Chroma štampač je kompatibilan sa CR, DR, CT,  MR, PACS sistemima i EMR sistemima, kao i sa čitavim  nizom drugih modaliteta). 

Molimo Vas da izmenite zahtev Komunikacioni protokol: PostScript i DICOM u zahtev Komunikacioni protokol: DICOM ?“

Одговор  наручиоца на постављено питање и захтев:

Поштовани, 


Тачно је да DICOM протокол омогућава повезивања више модалитета на штампач и симултано штампање снимака са истих. 


Са друге стране, како је предвиђено да се штампач повеже на систем за стоматолошку радиографију са Панорамским, Телерендгенским и 3D CBCT модалитетима снимања, неопходан је и Postscript протокол, то одређени софтверски модул поменутог система захтева postscript комуникацију за штампач.

Услед горе наведеног Наручилац мора да остане при свом захтеву који је првобитно био дефинисан у конкурсној документацији.


Напомена: Рок за подношење и отварање понуда остаје непромењен.
С поштовањем,  
                                                                                       Комисија за јавну набавку

 
               "Санитетски и медицински материјал“, 

                          редни број набавке 29/2015
